## Scheda Valutazione PRD
All.B - Scheda di Valutazione - PORTATILE PER SCOPIA DIGITALE
LA PRESENTE SCHEDA DEVE ESSERE COMPILATA SECONDO LE SEGUENTI MODALITA': 1. I VALORI INDICATI DOVRANNO RISPETTARE L'UNITA' DI MISURA INDICATA, 2. QUALORA SIANO RICHIESTI VALORI NUMERICI, SI DOVRANNO INDICARE SOLO VALORI NUMERICI INEQUIVOCABILI PRIVI DI DATI DA INTERPRETARE (AD ESEMPIO MAGGIORI DI... OPPURE MINORI DI....) 3. I DATI INDICATI DOVRANNO ESSERE I MEDESIMI DI QUELLI INEQUIVOCABILMENTE RIPORTATI NELLE RELAZIONI TECNICHE A CUI SI FA RIFERIMENTO NELLA PRESENTE SCHEDA 4. QUALORA RICHIESTO UN RANGE DI MISUARA, LO STESSO DOVRA' ESSERE INDICATO RIFERENDOSI ALLE RELAZIONI TECNICHE, DOVE IL CONCORRENTE DOVRA' INDICARE I VALORI MASSIMI E MINIMI DA CUI IL RANGE DERIVA 5. QUALORA IL VALORE INDICATO CORRISPONDA AL REQUISITO MINIMO IL PUNTEGGIO ASSEGNATO SARA' PARI A ZERO QUALSIASI DATO NUMERICO PASSIVO DI INTERPRETAZIONE CHE NON RISPETTI QUANTO SOPRA INDICATO, COMPORTERA' L'ASSEGANAZIONE DI PUNTI ZERO
CARATTERISTICHE CONDIZIONI DI FORNITURA E GARANZIA
| Caratteristica | Requisito Minimo | Unità di Misura | Caratteristica Dichiarata | Indicare punto dell'Offerta Tecnica in cui rilevare l'informazione, specificando eventuale paragrafo e pagina
1 | anno di immissione sul mercato | non presente | adimensionale
2 | produttore: | non presente | adimensionale
3 | modello: | non presente | adimensionale
4 | CODICE CND | non presente | adimensionale
5 | Referente della ditta in caso di aggiudicazione, per il post-gara (consegna, installazione e collaudo), | non presente | adimensionale | Sig. ________________ cell. _______ fax ______
6 | Descrivere le prestazioni assistenziali eseguibili con l'apparecchio | non presente | adimensionale
Il sistema proposto è costituito dai seguenti componenti:
5 | - Componente - Codice | Tra i componenti dovrà essere incluso quanto necessario al pieno funzionamento del sistema stesso | adimensionale
6 | - Componente - Codice
7 | - Componente - Codice
8 | - Componente - Codice
9 | - Componente - Codice
10 | - Componente - Codice
11 | - Componente - Codice
12 | - Componente - Codice
13 | - Componente - Codice
14 | - Componente - Codice
Il sistema offerto è dotato dei seguenti moduli software abilitati, immediatamente utilizzabili ed aventi le funzioni di massima indicate nei riquadri sottostanti, tra i quali sono inclusi tutti i moduli e le licenze necessari per effettuare le prestazioni richieste e quelle migliorative eventualmente offerte in gara
15 | - modulo software - Codice | Tra i componenti dovrà essere incluso quanto necessario al pieno funzionamento del sistema stesso | adimensionale
16 | funzione
17 | r Dispositivo Medico – classe r I r IIa r IIb r III
18 | - modulo software - Codice
19 | funzione
20 | r Dispositivo Medico – classe r I r IIa r IIb r III
21 | - modulo software - Codice
22 | funzione
23 | r Dispositivo Medico – classe r I r IIa r IIb r III
24 | - modulo software - Codice
25 | funzione
26 | r Dispositivo Medico – classe r I r IIa r IIb r III
27 | - modulo software - Codice
28 | funzione
29 | r Dispositivo Medico – classe r I r IIa r IIb r III
30 | - modulo software - Codice
31 | funzione
32 | r Dispositivo Medico – classe r I r IIa r IIb r III
33 | - modulo software - Codice
34 | funzione
35 | r Dispositivo Medico – classe r I r IIa r IIb r III
36 | - modulo software - Codice
37 | funzione
38 | r Dispositivo Medico – classe r I r IIa r IIb r III
39 | - modulo software - Codice
40 | funzione
41 | r Dispositivo Medico – classe r I r IIa r IIb r III
42 | - modulo software - Codice
43 | funzione
44 | r Dispositivo Medico – classe r I r IIa r IIb r III
45 | Giorni consecutivi a decorrere dalla trasmissione dell’ordine a, per la consegna della fornitura | 30 giorni | giorni
46 | Descrivere le modalità e durata di svolgimento della formazione: | La Ditta si impegna ad eseguire per i sistemi oggetto della presente offerta un opportuno training di formazione, con specialists opportunamente scelti in funzione delle esigenze degli utilizzatori. Il training per ciascun sistema dovrà avere durata almeno di1 giorno. Per tutta la durata della garanzia, la Ditta si impegna ad eseguire, in funzione delle necessità del Committente, ulteriori training, con programma e modalità di svolgimento stabilite in accordo con il Committente stesso senza alcun onere economico aggiuntivo | adimensionale
47 | Intervallo di tempo massimo garantito tra la ricezione della chiamata e l’effettuazione della prima visita di un tecnico presso il sito di installazione dell’apparecchiatura durante il periodo di validità del contratto | 8 ore lavorative | ore lavorative (si intendono per lavorative le ore dalle 8 alle 17 di ciascun giorno feriale)
48 | Numero di interventi di manutenzione programmata previsti per ogni anno di validità della garanzia e nel contratto | 1 | adimensionale | _______/anno
49 | Descrizione dettagliata di un intervento di manutenzione programmata | La Ditta dovrà garantire nel contratto tutte le periodiche verifiche di sicurezza elettriche generali e particolari previste dalle norme CEI, nonché tutti i controlli di qualità | adimensionale
50 | giorni consecutivi calcolati dalla data di prima visita, entro i quali il servizio di assistenza tecnica provvederà a fornire un’identica apparecchiatura sostitutiva fino alla riconsegna dell’apparecchiatura riparata nel caso in cui, durante il periodo di validità della garanzia, un guasto renda inutilizzabile (anche parzialmente) l’apparecchiatura | 4 giorni consecutivi | giorni
51 | Periodo di disponibilità, su richiesta del Committente, del servizio di manutenzione e dell’insieme completo di parti di ricambio dell’apparecchiatura, a decorrere dalla data di consegna | 10 anni | anni
PARTE IV – COSTI DI UTILIZZO DELL’APPARECCHIATURA
| Caratteristica | Requisito Minimo | Unità di Misura | Caratteristica Dichiarata | Indicare punto dell'Offerta Tecnica in cui rilevare l'informazione, specificando eventuale paragrafo e pagina
Consumo di potenza elettrica nelle diverse modalità di funzionamento:
52 | medio: | non presente | W ______; VA ______ | W ______; VA ______
53 | massimo: | non presente | W ______; VA ______ | W ______; VA ______
54 | di picco: | non presente | W ______; VA ______ | W ______; VA ______
55 | in stand-by: | non presente | W ______; VA ______ | W ______; VA ______
56 | Descrivere il tipo di batterie utilizzate dal dispositivo (tipo commerciale o dedicato ricaricabile o non ricaricabile) | non presente | adimensionale
57 | descrivere le caratteristiche per l'eventuale impianto di condizionamento dell’aria dedicato | non presente | adimensionale
58 | descrizione delle tipologie delle sostanze/materiali provenienti da impianti centralizzati e delle relative quantità medie necessarie per l’effettuazione di una prestazione assistenziale: | non presente | adimensionale
RISPONDENZA A NORME E DIRETTIVE
| Caratteristica | Requisito Minimo | Unità di Misura | Caratteristica Dichiarata
59 | Il sistema principale offerto è: | non presente | adimensionale | □ A. un dispositivo medico ai sensi della direttiva 93/42/EEC;
□ B. un dispositivo medico-diagnostico in vitro ai sensi della direttiva ___/___/EEC;
□ C. altro, in conformità alla direttiva ____________________________________;
CARATTERISTICHE portatile per scopia digitale
| Caratteristica | Requisito Minimo | Unità di Misura | Caratteristica Dichiarata | Indicare punto dell'Offerta Tecnica in cui rilevare l'informazione, specificando eventuale paragrafo e pagina
Stativo e geometria
60 | Escursione orizzontale [cm] | 15 | cm
61 | Escursione verticale motorizzata [cm] | 40 | cm
62 | Ingombro verticale misurato in [cm] come distanza tra il lato del detettore sul paziente e l'estremo superiore della struttura di sospensione sull'arco a C | 50 | cm
63 | Peso dell'apparecchiatura (al netto della Stazione mobile di visualizzazione) in [kg] | 400 | kg
64 | Rotazione complessiva nelle movimentazioni RAO/LAO, con arco in posizione laterale [°] | 130 | °
65 | Spazio libero tra pannello e tubo RX [cm] | 65 | cm
66 | Profondità utile dell'arco misurata, in cm, come distanza tra il centro del fascio radiogeno (lungo il suo asse) e l'arco di sospensione | 60 | cm
67 | Possibilità di proiezioni con angolazione variabile | assente | adimensionale | □ si; □ no
Generatore:
68 | Generatore: Potenza massima [kW] | 12 kW | kW
69 | Corrente massima in scopia pulsata [mA] | 40 | mA
70 | Potenza massima su fuoco piccolo in kW (anodo caldo 300W, IEC 60613, 50 Hz) | 4 | kW
71 | Modalità di modulazione della dose (Normal, High, Low) | assente | adimensionale | □ si; □ no
72 | Indicare le ulteriori tecniche di lavoro impostabili (manuali, automatiche, programmate) | assente | adimensionale
73 | Possibilità di customizzare i parametri di acquisizione e gli algoritmi di elaborazione dell’immagine | assente | adimensionale | □ si; □ no
74 | Possibilità di impostazioni preprogrammate in base alla corporatura del paziente ed al tipo di proiezione | assente | adimensionale | □ si; □ no
75 | Possibilità di un’impostazione automatica dei parametri del generatore radiogeno in base al protocollo d'esame programmato | assente | adimensionale | □ si; □ no
Complesso radiogeno:
76 | Dissipazione termica del complesso radiogeno [kHU/min] | 15 | kHU/min
77 | Dissipazione termica anodica in kHU/min (secondo IEC 60613) | 55 | kHU/min
Collimatore
78 | Collimazione asimmetrica | assente | adimensionale | □ si; □ no
79 | Collimazione sull'ultima immagine Rx | assente | adimensionale | □ si; □ no
Detettore a stato solido:
80 | Dimensioni dell'area attiva di acquisizione [cm²] | 625 | cm²
81 | Dimensioni pixel [micron] | 180 | Numero
82 | Indice di compattezza definito come: (area attiva di acquisizione)/(area esterna del detettore, lato paziente, comprensiva di dispositivo di puntamento laser) | 0,4 | adimensionale
83 | Valore massimo cadenza acquisizione in scopia pulsata (con matrice di almeno 512x512 pixel a 12 bit) [imm/sec] | 25 | imm/sec
84 | Valore massimo cadenza acquisizione in scopia pulsata (con matrice di almeno 512x512 pixel a 12 bit) [p/sec] | assente | p/sec
85 | Risoluzione spaziale: | assente | pl/mm | _______pl/mm
Imaging
86 | Interfaccia utente/macchina con touch screen per la selezione funzioni e protocolli dell'arco a C mobile, processing e visualizzazione delle immagini | assente | adimensionale | □ si; □ no
Console di acquisizione e controllo:
87 | Invio delle informazioni di dose al RIS/PACS secondo standard DICOM Structured Dose Reporting | assente | adimensionale | □ si; □ no
88 | Esportazione d’immagini in formato DICOM su supporto USB/Hard Disk esterno | assente | adimensionale | □ si; □ no
89 | Capacità di memorizzazione | 20.000 immagini, con matrice di 1024x1024 pixel a 12 bit | imm
90 | descrivere i Software dedicati per procedure vascolari (MSA, Pixelshift & Landmarking, ecc.) | assente | adimensionale
91 | Software per fusione di immagini da altre modalità | assente | adimensionale | □ si; □ no
92 | Software cone beam CT per acquisizioni di immagini volumetriche e MPR | assente | adimensionale | □ si; □ no
93 | descrivere ulteriori software in dotazione per ambito d’uso clinico (ortopedia, urologia, vascolare, cardiologico,..) e per tipologia di paziente (pediatrico, adulto, bariatrico,..) | assente | adimensionale
Percentuale di riscatto
94 | Riscatto percentuale: Vi=R(a) /(∑ri+R(a)), con R(a) =Valore del riscatto praticato dal concorrente (a) al termine dei 2 anni di noleggio ri= rata di noleggio mensile praticato (∑ri+R(a)) = Vaolre dell'apparecchio : somma delle 24 rate di noleggio mensili + valore di riscatto | assente | %
2018-05-17