## assegnazione punteggio PRD
All.C- Scheda di Assegnazione punteggio - Portatile per Scopia digitale
LA PRESENTE SCHEDA DEVE ESSERE COMPILATA SECONDO LE SEGUENTI MODALITA': 1. I VALORI INDICATI DOVRANNO RISPETTARE L'UNITA' DI MISURA INDICATA, 2. QUALORA SIANO RICHIESTI VALORI NUMERICI, SI DOVRANNO INDICARE SOLO VALORI NUMERICI INEQUIVOCABILI PRIVI DI DATI DA INTERPRETARE (AD ESEMPIO MAGGIORI DI... OPPURE MINORI DI....) 3. I DATI INDICATI DOVRANNO ESSERE I MEDESIMI DI QUELLI INEQUIVOCABILMENTE RIPORTATI NELLE RELAZIONI TECNICHE A CUI SI FA RIFERIMENTO NELLA PRESENTE SCHEDA 4. QUALORA RICHIESTO UN RANGE DI MISUARA, LO STESSO DOVRA' ESSERE INDICATO RIFERENDOSI ALLE RELAZIONI TECNICHE, DOVE IL CONCORRENTE DOVRA' INDICARE I VALORI MASSIMI E MINIMI DA CUI IL RANGE DERIVA 5. QUALORA IL VALORE INDICATO CORRISPONDA AL REQUISITO MINIMO IL PUNTEGGIO ASSEGNATO SARA' PARI A ZERO QUALSIASI DATO NUMERICO PASSIVO DI INTERPRETAZIONE CHE NON RISPETTI QUANTO SOPRA INDICATO, COMPORTERA' L'ASSEGANAZIONE DI PUNTI ZERO
N° Parametro | Caratteristica | Requisito Minimo | Unità di Misura | Caratteristica Dichiarata | Indicare punto dell'Offerta Tecnica in cui rilevare l'informazione, specificando eventuale paragrafo e pagina | TABELLARE (Pmax) | QUANTITATIVO (Pmax) | DISCREZIOANLE (Pmax) | FORMULA (Vi valore dichiarato dall'Operatore Economico i-esimo, variabile tra Vmin e Vmax)
| produttore: | non presente | adimensionale
| modello: | non presente | adimensionale
| CODICE CND | non presente | adimensionale
1 | Prezzo | [5 empty] | 20 |  | Pi=(Vmin/Vi)*Pmax
CARATTERISTICHE TECNICHE PECULIARI DEL SISTEMA OFFERTO: PORTATILE PER SCOPIA DIGITALE
Stativo e geometria
3 | Escursione orizzontale [cm] | 15 | cm |  |  |  | 1 |  | Pi=((Vi-15)/(Vmax-15))*Pmax
4 | Escursione verticale motorizzata [cm] | 40 | cm |  |  |  | 1 |  | Pi=((Vi-40)/(Vmax-40))*Pmax
5 | Ingombro verticale misurato in [cm] come distanza tra il lato del detettore sul paziente e l'estremo superiore della struttura di sospensione sull'arco a C | 50 | cm |  |  |  | 2 |  | Pi=((50-Vi)/(50-Vmin)*Pmax
6 | Peso dell'apparecchiatura (al netto della Stazione mobile di visualizzazione) in [kg] | 400 | kg |  |  |  | 2 |  | Pi=((400-Vi)/(400-Vmin)*Pmax
7 | Rotazione complessiva nelle movimentazioni RAO/LAO, con arco in posizione laterale [°] | 130 | ° |  |  |  | 2 |  | Pi=((Vi-130)/(Vmax-130))*Pmax
8 | Spazio libero tra pannello e tubo RX [cm] | 65 | cm |  |  |  | 3 |  | Pi=((Vi-65)/(Vmax-65))*Pmax
9 | Profondità utile dell'arco misurata, in cm, come distanza tra il centro del fascio radiogeno (lungo il suo asse) e l'arco di sospensione | 60 | cm |  |  |  | 3 |  | Pi=((Vi-60)/(Vmax-60))*Pmax
10 | Possibilità di proiezioni con angolazione variabile | assente | adimensionale | □ si; □ no |  | 2 |  |  | Se SI verrà assegnato il punteggio di Pmax; se NO verrà assegnato 0
Generatore:
11 | Generatore: Potenza massima [kW] | 12 kW | kW |  |  |  | 2 |  | Pi=((Vi-15)/(Vmax-15))*Pmax
12 | Corrente massima in scopia pulsata [mA] | 40 | mA |  |  |  | 2 |  | Pi=((Vi-40)/(Vmax-40))*Pmax
13 | Potenza massima su fuoco piccolo in kW (anodo caldo 300W, IEC 60613, 50 Hz) | 4 | kW |  |  |  | 2 |  | Pi=((Vi-4)/(Vmax-4))*Pmax
14 | Modalità di modulazione della dose (Normal, High, Low) | assente | adimensionale | □ si; □ no |  | 1 |  |  | Se SI verrà assegnato il punteggio di Pmax; se NO verrà assegnato 0
15 | Indicare le ulteriori tecniche di lavoro impostabili oltre quelle previste come requisito minimo (manuali, automatiche, programmate) | assente | adimensionale |  |  |  |  | 3 | Pi=Pmax*Qi CON Pij=punteggio del commissario j-esimo rispetto al criterio i-esimo Vi sufficiente Pij = 0 Vi discreto Pij= 0.4 Vi buono Pij= 0.6 Vi distinto Pij= 0.8 Vi ottimo Pij= 1 Qi=media dei punteggi dei commissari rispetto al criterio i-esimo Pij Verrà premiata la fornitura di tecniche di lavoro che garantiscano la completezza sotto il profilo clinico delle indagini diagnositche
16 | Possibilità di customizzare i parametri di acquisizione e gli algoritmi di elaborazione dell’immagine | assente | adimensionale | □ si; □ no |  | 1 |  |  | Se SI verrà assegnato il punteggio di Pmax; se NO verrà assegnato 0
17 | Possibilità di impostazioni preprogrammate in base alla corporatura del paziente ed al tipo di proiezione | assente | adimensionale | □ si; □ no |  | 1 |  |  | Se SI verrà assegnato il punteggio di Pmax; se NO verrà assegnato 0
18 | Possibilità di un’impostazione automatica dei parametri del generatore radiogeno in base al protocollo d'esame programmato | assente | adimensionale | □ si; □ no |  | 1 |  |  | Se SI verrà assegnato il punteggio di Pmax; se NO verrà assegnato 0
Complesso radiogeno:
19 | Dissipazione termica del complesso radiogeno [kHU/min] | 15 | kHU/min |  |  |  | 3 |  | Pi=((Vi-15)/(Vmax-15))*Pmax
20 | Dissipazione termica anodica in kHU/min (secondo IEC 60613) | 55 | kHU/min |  |  |  | 3 |  | Pi=((Vi-55)/(Vmax-55))*Pmax
Collimatore
21 | Collimazione asimmetrica | assente | adimensionale | □ si; □ no |  | 2 |  |  | Se SI verrà assegnato il punteggio di Pmax; se NO verrà assegnato 0
22 | Collimazione sull'ultima immagine Rx | assente | adimensionale | □ si; □ no |  | 2 |  |  | Se SI verrà assegnato il punteggio di Pmax; se NO verrà assegnato 0
Detettore a stato solido:
23 | Dimensioni dell'area attiva di acquisizione [cm²] | 625 | cm² |  |  |  | 2 |  | Pi=((Vi-625)/(Vmax-625))*Pmax
24 | Dimensioni pixel [micron] | 180 | Numero |  |  |  | 2 |  | Pi=((Vi-180)/(Vmax-180))*Pmax
25 | Indice di compattezza definito come: (area attiva di acquisizione)/(area esterna del detettore, lato paziente, comprensiva di dispositivo di puntamento laser) | 0,4 | adimensionale |  |  |  | 2 |  | Pi=((Vi-0,4)/(Vmax-0,4))*Pmax
26 | Valore massimo cadenza acquisizione in scopia pulsata (con matrice di almeno 512x512 pixel a 12 bit) [imm/sec] | 25 | imm/sec |  |  |  | 2 |  | Pi=((Vi-25)/(Vmax-25))*Pmax
27 | Valore massimo cadenza acquisizione in scopia pulsata (con matrice di almeno 512x512 pixel a 12 bit) [p/sec] | assente | p/sec |  |  |  | 2 |  | Pi=(Vi/Vmax)*Pmax
28 | Risoluzione spaziale: | assente | pl/mm | _______pl/mm |  |  | 2 |  | Pi=(Vi/Vmax)*Pmax
Imaging
29 | Interfaccia utente/macchina con touch screen per la selezione funzioni e protocolli dell'arco a C mobile, processing e visualizzazione delle immagini | assente | adimensionale | □ si; □ no |  | 2 |  |  | Se SI verrà assegnato il punteggio di Pmax; se NO verrà assegnato 0
Console di acquisizione e controllo:
30 | Invio delle informazioni di dose al RIS/PACS secondo standard DICOM Structured Dose Reporting | assente | adimensionale | □ si; □ no |  | 1 |  |  | Se SI verrà assegnato il punteggio di Pmax; se NO verrà assegnato 0
31 | Esportazione d’immagini in formato DICOM su supporto USB/Hard Disk esterno | assente | adimensionale | □ si; □ no |  | 1 |  |  | Se SI verrà assegnato il punteggio di Pmax; se NO verrà assegnato 0
32 | Capacità di memorizzazione | 20.000 immagini, con matrice di 1024x1024 pixel a 12 bit | imm |  |  |  | 2 |  | Pi=((Vi-20000)/(Vmax-20000))*Pmax
33 | descrivere i Software dedicati per procedure vascolari (MSA, Pixelshift & Landmarking, ecc.) | assente | adimensionale |  |  |  |  | 4 | Pi=Pmax*Qi CON Pij=punteggio del commissario j-esimo rispetto al criterio i-esimo Vi sufficiente Pij = 0 Vi discreto Pij= 0.4 Vi buono Pij= 0.6 Vi distinto Pij= 0.8 Vi ottimo Pij= 1 Qi=media dei punteggi dei commissari rispetto al criterio i-esimo Pij Verrà premiata la fornitura di applicativi software che garantiscano la completezza sotto il profilo clinico delle indagini diagnositche
34 | Software per fusione di immagini da altre modalità | assente | adimensionale | □ si; □ no |  | 3 |  |  | Se SI verrà assegnato il punteggio di Pmax; se NO verrà assegnato 0
35 | Software cone beam CT per acquisizioni di immagini volumetriche e MPR | assente | adimensionale | □ si; □ no |  | 3 |  |  | Se SI verrà assegnato il punteggio di Pmax; se NO verrà assegnato 0
36 | descrivere ulteriori software in dotazione per ambito d’uso clinico (ortopedia, urologia, vascolare, cardiologico,..) e per tipologia di paziente (pediatrico, adulto, bariatrico,..) | assente | adimensionale |  |  |  |  | 3 | Pi=Pmax*Qi CON Pij=punteggio del commissario j-esimo rispetto al criterio i-esimo Vi sufficiente Pij = 0 Vi discreto Pij= 0.4 Vi buono Pij= 0.6 Vi distinto Pij= 0.8 Vi ottimo Pij= 1 Qi=media dei punteggi dei commissari rispetto al criterio i-esimo Pij Verrà premiata la fornitura di applicativi software che garantiscano la completezza sotto il profilo clinico delle indagini diagnositche
Percentuale di Riscatto:
37 | Riscatto percentuale: Vi=R(a) /(∑ri+R(a)), con R(a) =Valore del riscatto praticato dal concorrente (a) al termine dei 2 anni di noleggio ri= rata di noleggio mensile praticato (∑ri+R(a)) = Vaolre dell'apparecchio : somma delle 24 rate di noleggio mensili + valore di riscatto | assente | % |  |  |  | 10 |  | Pi=(Vmin/Vi)*Pmax
[6 empty] | 20 | 70 | 10